首先我们要改变上图的几个值，Sensor Power（传感器电源）有三种可选，一般选10V，具体以传感器说明书上写的为准来选择；Decimal Point（小数点）有五种可选，根据需要选择即可；Unit（单位）有多种单位可选，根据需要选择。其他项默认即可。

标定步骤如下：

- 关闭保护设置；

- 检查传感器电源；

- 零点标定；

- 数据标定（略过，我们使用加载砝码标定）；

- 加载砝码；

- 打开保护设置。

具体操作：

- 关闭保护设置（见说明书73页），按MODE键，然后按YES，然后按PAGE，然后按SYSTEM，把Protect Strain Gauge改成“OFF”。

- 检查传感器电源（见说明书34页），按MODE键，然后按YES，然后按Strain Gauge，选择通道A，按Ach，然后在Sensor Power那里选择对用的电压值。

- 按PAGE，再按Zero Calibration，将值改成0，然后按SET（见说明书34页，35页）。

- 按Actual Load，加载砝码，输入砝码的重量值（见说明书36页）。

- 按PAGE，Decimal Point改变小数点位置，Unit改变单位，其他默认。

- 按PAGE到最后，保存回到普通界面，然后按MODE键，然后按YES，然后按PAGE，然后按SYSTEM，把Protect Strain Gauge改成“ON”打开保护设置。

注意：可能需要先执行一遍以上设置把小数点和单位先设置好，再重新来一遍执行标定，具体实际操作时看看。

深圳市现代豪方仪器仪表科技有公司 13392863941 0755-26738591